SORIN BIOMEDICA 1995. február 2. levelének fordítása

Dr. Emanuella Bulgarelli részére

Hivatkozással a közbeesô megegyezésekre mellékelten megküldöm az RK 500 berendezésükön végzett kísérletekre vonatkozó "Mûszaki Jelentést".

Szívélyes üdvözlettel:

Fabrizio Renesto

mérnök

SORIN BIOMEDICA MÛSZAKI JELENTÉSE 
(1995. JANUÁR 31.)

Tárgy: A SOFTCOM cég RK 500 berendezése által a SORIN BIOMEDICA CARDIO pace-makerekre indukált interferencia-kísérletek

Leírás: Mellékelve az RK 500 berendezés leírása.

Anyagok: A kísérletek elvégzéséhez 4 - a SORIN által az utóbbi 8 évben gyártott - pace-makert alkalmaztunk (tekintettel arra, hogy ez az idôszak ezen termékek

élettartam-ideje a piacon).

A következô termékeket használtuk:

1 db MINIOR 100

1 db PHYSIOCOR 400

1 db SWING 100

1 db SWING DR1,

amelyek UNIPOLÁRIS (S80T) és BIPOLÁRIS (S80 TB) elektrokatéterekkel vannak összekapcsolva, amelyek a berendezés reális viszonyaihoz hasonlóan vannak beállítva.

Minden pace-makert nominális konfigurációban programoztunk.

A pace-maker mûködését LAMPADIS típusú jel-generátorral és TEKRONIX típusú hordozható oszcilloszkóppal vizsgáltuk.

Eljárás: Az alábbi kritériumok szerint különbözô mûködési viszonyok szerint végeztünk vizsgálatokat:

1. Laboratóriumi kísérletek "WORST CASE" viszonyok  között.

2. A berendezés installálási nominális viszonyai közötti kísérletek

(Rivoli-i hipermarket stand).

1. kísérlet: 	Elektromos berendezésekkel ellátott  laboratórium, melynek méretei:

- hossz: 4 méter

- szélesség: 3 méter

- magasság: 3 méter

A szoba falának hosszában elhelyezett gyûrûs antenna, kb. 30 cm-re a plafontól.

Az RK 500 berendezés szünet nélküli mûködése (12 mp-es szünet nélkül), intenzívebb impulzus-sorozatokkal.

MINIOR 100: Aszinkron módban történõ mûködés bázis frekvencián.

PHYSIOCOR 400: Programozott (szabályos) módban történõ mûködés.

SWING DR 1: Váltakozó (szabályos és aszinkron) módban történõ mûködés.

SWING 100: mint SWING DR 1.

2. kísérlet:

Viszonyok: 	Az RK 500 berendezést a következõ helyeken helyezték el:

- áruház: 1 db.

- termékfeldolgozás: 1 db.

- kirakás/eladás: 2 db.

Mindegyik készüléket gyûrûs antennával kötöttük össze, kb. 4 m-es magasságban.

A kísérlet eredménye: A MINIOR 100, SWING 100, PHYSIOCOR 400 és SWING DR 1 pace-makerek (szabályos) programozott módban mûködnek minden elektromágneses hullám-kibocsátási ponton az RK 500 berendezés szempontjából.

Következtetések: A SORIN BIOMEDICA CARDIO által gyártott pace-makereken végzett elektromágneses interferencia-kísérletek nyilvánvalóvá teszik, hogy az RK 500 berendezés nem zavarja érzékenyen a fenti termékek mûködését.

Csak "WORST CASE" viszonyok között aktivizálódik a pace-makerekre vonatkozó interferencia, ilyenkor a pace-makert mindig védik.

Rövid idõszakokra, ilyen viszonyok közepette a beteg normálisan, jól viseli a mûködést, és nem károsodik a pace-maker áramköre.

Piemonte-i körzet, Azienda USL. 9

FIZIKAI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Ivreai kórház - gyógyászati klinika
L:S:P: U.S.S.L. 40 Ivreai üzemi fizikai szekció  fizikai csoport hatásköre
Nem ionizált sugárzások elleni Tartományi Egészségügyi Védelmi Központ
C.R.R. - Környezeti és ételekben fellelhetõ radioaktivitást ellenõrzõ tartományi központ
SIT Központ - (Olaszországi Hitelesítõ Intézet) elektromágneses mérésekhez

Ivrea, 1995. május 31.

Tárgy:

Az RK 500 patkányirtó kibocsátási szintjeinek összehasonlítása, a gyártó cég terméke, az ANSI 1-1992-es normatíva által elõirányzott expozíciós határidõkre vonatkozóan

Hivatkozással az RK 500 elektromos patkányirtón elvégzett mérésekre, 1995. IV. 26./313 NIRP levelünk szerint, igazoljuk, hogy ennek a berendezésnek az emissziós szintjei alacsonyabbak, mint az ANSI C.95.1-1992-es normatíva szerint a polgári lakosság számára jelenleg megengedett expozíciós határértékek.

Dr. Santi TOFANI

Igazgató