CESI

Olasz Elektrotechnikai Kísérleti Intézet

ügyfél: a gyártó cég

tárgy: RK 500 ELEKTRONIKUS PATKÁNYIRTÓ

elvégzett vizsgálatok: Elektromágneses kompatibilitás

szabvány dokumentumok: 	EN 50081-1

EN 50082-1

a vizsgálatok dátuma: 1994.12.06 - 1995.01.20.

A jelen dokumentumban feltüntetett vizsgálati eredmények kizárólag a vizsgált mintadarabra vonatkoznak.

A CESI felhatalmazása nélkül ezen okiratot csak egészében lehet sokszorosítani.

lapok száma: 	26

dátum:		1995. 01. 25.

kidolgozás:	M. SACCHI

ellenôrzés:     G. COSTA

jóváhagyva:	C. LEGGIERI

Tartalom

1. TÁRGY

2. RÖVIDÍTÉSEK

3. REFERENCIAANYAGOK

4. A VIZSGÁLT KÉSZÜLÉK (E.U.T.)

5. ELTÉRÉSEK A MINOSÍTOVIZSGÁLATI LEÍRÁSOKTÓL

6. A VIZSGÁLT KÉSZÜLÉK MUKÖDÉSI FELTÉTELEI

7. A VIZSGÁLATOK KIMENETELE

8. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

9. FÉNYKÉPEK

10. ÁBRÁK

1. TÁRGY

Jelen vizsgálati jelentés tárgya a gyártó cég

RK 500 ELEKTRONIKUS PATKÁNYIRTÓJA elektromágneses kompatibilitásának a CESI-nél elvégzett vizsgálatsorozata.

Az egységnek nincs sorozatszáma.

A vizsgált egység egy 15 méter hosszúságú indukciós terhelésu keretantennával van ellátva.

2. RÖVIDÍTÉSEK

Doc. di rif. = referenciaanyag

E.U.T. = a vizsgált készülék

POL. V/H = az antenna függôleges és vízszintes polarizációja

Pol. Cir. = az antenna körkörös polarizációja

Mod. = a moduláció típusa

PK = csúcsdetektor

QP = kvázi-csúcs detektor

AV = középérték-detektor

3. REFERENCIAANYAGOK

1. 	IEC 801-2 (1984)

Electromagnetic compatibility for indutrial process 	measurement and control 	equipment.

Part 2: Elektrostatic Discharge Requirements.

2. 	IEC 801-3 (1984)

Electromagnetic compatibility for indutrial process 	measurement and control 	equipment.

Part 3: Radiated Elektromagnetic Field Requirements.

3.	IEC 801-4 (1988)

Electromagnetic compatibility for indutrial process 	measurement and control 	equipment.

Part 4: Electrical Fast Transients/Burst 	Requirements.

4. 	EN 55022 (1988)

Limits and methods of measurement of radio 	interference characteristics of 	information technology equipment

5. 	EN 50081-1 (1992)

Elektromagnetic compatibility - Generic emission 	standard

Part 1: Residential, commercial and light industry

6. 	EN 50082-1 (1992)

Elektromagnetic compatibility - Generic immunity 	standard

Part 1: Residential, commercial and light industry

7. 	Documento CESI January 1990 - Performance and 	technical characteristics of CESI 	automatic testng facilities for EMC (P350)

8. 	Documento CESI ELC 93/018231 (Luglio 1993)

Operatív eljárás: EMC Civil (P320) létesítmény		leírása

9.	A gyártó cég irata: "Az RK 500 patkányirtó muszaki 	kézikönyve" CESI ELC 	94/037236 1994.01.12-i referenciaanyaga

10. 	Documento CESI ELC 94/035713 1994.04.25. Offerta 	CESI

Az RK 500 elektronikus patkányirtón végzett elektromágneses kompatibilitás-	vizsgálatok

11. 	A gyártó cég 1995. 01 24-i faxa  ld. CESI ELC 	95/002834 1995. 01.25-i 	referenciaanyag

"A vizsgált készülék lakókörnyezetben való 	használatának hitelesítése"

4. 	A VIZSGÁLT KÉSZÜLÉK (E.U.T.)

4.1 	Az E.U.T. azonosítása

Leírás: Elektronikus patkányirtó

Márka: A gyártó cég

Modell: RK 500

Cikkszám: Nincs

Sorozatszám: Nincs

Rendeltetés: LAKTEREKEN BELÜLI HASZNÁLATRA

Kísérôlevél: 9284868F/92

4.2	Az E.U.T. leírása

A vizsgált készülék leírását lásd a referenciaanyagban /9./

4.3	Az E.U.T. módosításai

Az Elektromágneses Vizsgálat során a következô módosításokra került sor (lásd a 6. fényképen):

- A tápszurô helyettesítése és az áramellátás csúcsán való bekötése (eredetileg az ampermérô áramellátásához tartozó rész ki volt zárva a szurésbôl). Az eredetileg installált SIEMENS B84112-B-B20 szurô SIEMENS B84113-C-B30 szurôvel való helyettesítése.

- 2 db TDK HF60T28x13x16 mod. ferrit bekötése a tápegység bemeneténél.

- 1 db TDK HF60T14x7x8 mod. ferrit bekötése a Q4 tranzisztor alapjába.

- 1 db TDK HF60T14x7x8 mod ferrit bekötése a Q5 tranzisztor alapjába.

- Keretantenna indukciós terhelés nélkül. (Ezt a terhelést egy rövidzárlat helyettesítette, amely muvelet után újra kellett kalibrálni az egységet).

5.	ELTÉRÉSEK A MINOSÍTOVIZSGÁLATI LEÍRÁSOKTÓL

- Az Ügyféllel való megegyezésünk alapján a jelkibocsátási vizsgálatokat a csúcsdetektorral végeztük.

Az engedélyezett határon túli frekvenciapontokon a mérést megismételtük kvázicsúcs-detektorral és/vagy középérték-detektorral.

6. 	Az E.U.T. MUKÖDÉSI FELTÉTELEI

6.1	Áramellátás: 220 V váltófeszültség (AC)/50 Hz

6.2	Muködési módja: Normális körülmények között (4 másodpercig ON /bekapcsolva/ - 	12 másodpercig OFF /kikapcsolva/) egy 15 méter hosszúságú keretes antennával.

6.3	A teljesítmény értékelésének kritériumai (csak érzékenységvizsgálatokhoz)

Az érzékenységvizsgálat alkalmával a következô érzékenységi kritériumokat alkalmaztuk:

"A" kritérium: A készüléknek az elôírtaknak megfelelôen kell muködnie. Ha a készüléket az elôírásoknak megfelelôen használják, semmiféle teljesítménycsökkenés vagy muködési veszteség nem megengedett a konstruktôr által meghatározott minimális teljesítményszint alatt.

"B" kritérium: A készüléknek a vizsgálat után az elôírtaknak megfelelôen kell tovább muködnie. Ha a készüléket az elôírásoknak megfelelôen használják, semmiféle teljesítménycsökkenés vagy muködési veszteség nem megengedett a konstruktôr által meghatározott minimális teljesítményszint alatt.

6.4	Az E.U.T. teljesítményének ellenôrzése (csak érzékenységvizsgálatokhoz)

Az E.U.T. teljesítményének ellenôrzését az érzékenységvizsgálatok során egy, az E.U.T. elülsô részének bal oldalára helyezett ampermérô segítségével végeztük, kontrollálva a 4 másodperces jelkibocsátásokat és a 12 másodperces szüneteket. (leolvasási tartomány: 4-6 Amper)

7. A VIZSGÁLATOK KIMENETELE

A következô táblázatban a vizsgálatok kimenetelének összefoglalása található:

Bemenet

Frekv.

tartomány

| MHz | Vizsgálat | Kimenetel | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| Burkolat | 30-1000 | Sugárkibocsátások | C |

---

| Áramellátás | 0.15-30 |
| --- | --- |

Vezetékek

| emissziója | C |
| --- | --- |

1

| Áramellátás | ------ | Kattanás | C | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Burkolat | 27-500 | Besugárzott elektromágneses tér | C | 1 |
| Burkolat | ------ | Elektrosztatikus kisülés | C | ----- |
| Jelsorok | ------ | Gyors tranziensjelek | C | ----- |

Váltóáram-

| bemenet | ------ | Gyors tranziens jelek | C | ----- |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Megjegyzés:

A Kimenetel címu oszlop a következôk szerint értendô:

"Megfelelô" (C), "Nem megfelelô" (NC), "Nem alkalmazható" (NA).

Megjegyzés: 1.) A 4.3 pontban leírt E.U.T.-módosításokkal végzett vizsgálatok.

8. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Ebben a paragrafusban az elvégzett vizsgálatok eredményei találhatók.

Minden vizsgálat egy félig hangelnyelô helyiségben folyt le.

(EMC P320 berendezés - ld. a referenciaanyagban /8/)

(EMC P350 berendezés - ld. a referenciaanyagban /7/)

Az érzékenységvizsgálatok során az E.U.T. teljesítményének értékelését a CESI munkatársai végezték.

8.1		Kibocsátási vizsgálatok

8.1.1	Vezetési kibocsátások (emisszió)

Bemenet: Váltófeszültségu áramellátás

Referenciaanyag: EN-55022 B osztály

Detektor: Csúcs

Frekvencia

| MHz | Vezeték | Kimenetel | Ábra | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |

0,150 - 30

|  | nullvezeték | C | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

0,150 - 30

|  | fázis | C | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Muszerfelszerelés

Emas:(ld. a 8. referenciaanyagot)		a hitelesítés lejárta: 1995. 03. 31.

Lisn (ALN) Cesi 11377.

Megjegyzés: 1.) A 4.3 pontban leírt E.U.T.-módosításokkal végrehajtott vizsgálatok.

8.1.2 Sugárkibocsátás

Bemenet: Burkolat

Referenciaanyag: EN-55022 és EN-50081-1

Határ: Mint az EN-55022-nél 10 méternél, B osztály

Detektor: Csúcs

Az antenna magassága: 4 méter		lépés: 1 m (300 MHz-ig)

lépés: 0,5 m (1GHz-ig)

Forgóasztal: 0(-360(			lépés: 9O(

Frekvencia

(MHz)

Antenna-

| polarizáció | Kimenetel | Ábra | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |

30 - 300

|  | H/V | C | 3 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |

300 - 1000

|  | H/V | C | 4 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Muszerezés

Emas ld. a 8. referenciaanyagot)		a hitelesítés lejárta: 1995.03.31.

Kettos kónuszantenna (VBA6106) CESI 11394.

Log.-Per Antenna (VHAL9107) CESI 11398.

Lisn (ALN 2070A) CESI 11377.

8.1.3 Szakaszos interferenciák (Kattanások)

Kapcsolódási pont: AC áramellátás

Referenciaanyag: EN 55014

Muködési mód

|  | Frekvencia (MHz) | Vezeték | Kimenetel | Megjegyzés. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.150 | FÁZIS ————————— NULLVEZETÉK | C ——————C | 1 ————— 1 |
| Normális muködés | 0.500 | FÁZIS ————————— NULLVEZETÉK |

C
——————

C

1
—————

| 1 |
| --- |
|  | 1.4 | FÁZIS ————————— NULLVEZETÉK |

C
——————

C

1
—————

| 1 |
| --- |
|  | 30 | FÁZIS ————————— NULLVEZETÉK |

C
——————

C

1
—————

1

Muszerezés:

Emi receiver CESI 4748.

DIA 1512 CESI 6283

Lisn CESI 11112

Megjegyzés: 1.) A 4.3 pontban leírt E.U.T.-módosításokkal végrehajtott vizsgálatok.

8.2 		Érzékenységvizsgálatok

8.2.1	Sugárzó elektromágneses térrel szembeni 			érzékenység

Sugárzási pont: Burkolat

Referenciaanyag: 801-3

Érzékenységi kritérium: A

Szint: 3 V/m

Antenna-távolság: 1 m

Frek-vencia

(MHz)

Pol.

Vizsz./Függ.

Cirk.

Szint

| V/m | Mod. | Kime-netel | Ábra | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-200 | Függ. | 3 | --- | C | 5 | 1 |
| 27-200 | Vizsz. | 3 | --- | C | 6 | 1 |
| 200-500 | Cirk. | 3 | --- | C | 7 | 1 |

Muszerezés:

Args (ld. a 7. referenciaanyagban)           a hitelesítés lejárta: 1995.03.31.

Cesi 86036 térszenzor

Emco 3109 Cesi 5327 kétcsúcsú antenna

Emco 3101 Cesi 6123 Log-csúcsú antenna

Megjegyzés: 1.) A 4.3 pontban leírt E.U.T.-módosításokkal végrehajtott vizsgálatok.

8.2.2 Elektrosztatikus kisülés

Bemenet: Burkolat

Referenciaanyag: IEC 801-2: 1984

Érzékenységi kritérium: B

Szint: 8 kV

Pozíció

Vizsgálati

feszültség

(kV)

Ismétlés

| (S) | Kimenetel | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| KI-/BEKAP-CSOLÓ | 8 | 1 | C | 1 |
| KERET | 8 | 1 | C | 1 |
| ELÜLSO CSAVAROK | 8 | 1 | C | 1 |

Muszerezés:

ESD generátor      CESI 4754

Megjegyzés: A kisülések alkalmazása alatt az E.U.T automatikusan leáll, majd a megszunésükkor az operátor közbeavatkozása nélkül újra helyreáll a normális ciklus.

8.2.3 Gyors transiensek

Referenciaanyag: IEC 801-4 : 1988

Érzékenységi kritérium: B

Vizsgálati feszültség AC tápvezetéken

Szint: 2 kV

Vizsgálati feszültség a jelzôkábeleken

Szint: 2 kV

Vezeték

Vizsgálati

feszültség

| (kV) | Kimenetel | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| FÁZIS | 2 | C | 1-2 |
| NULLVEZETÉK | 2 | C | 1-2 |
| KERETANTENNA | 2 | C | 1-3 |

Muszerezés:

CESI 9008 generátor

CESI 4749 rögzítoelem

Megjegyzések: 1.) 	A zavarás közben az E.U.T. nem muködik. 
	A zavarás megszunése után újra szabályosan kezd muködni az operátor 	közbeavatkozása nélkül.

2.) 	A vizsgálatot 1 kV helyett 2 kV-tal egyenértéku vizsgálati feszültséggel 		végeztük.

3.)	A vizsgálatot 0.5 kV helyett 2 kV-tal egyenértéku vizsgálati
		feszültséggel végeztük.

9. Fényképek

1. fénykép: Vezetési kibocsátások 0.15-30 MHz tartományban

2. fénykép: Sugárkibocsátások 30-1000 MHz tartományban

3. fénykép: 27-200 MHz tartományban sugárzó elektromágneses térben való
		védettség, vízszintes polarizáció



	4. fénykép: 27-200 MHz tartományban sugárzó elektromágneses térben való
		védettség, függôleges polarizáció

5. fénykép: 200-500 MHz tartományban sugárzó elektromágneses térben való 
		védettség, körpolarizáció 




	6. fénykép: Az E.U.T.-n végrehajtott módosítások

10.  ÁBRÁK


Vezetési kibocsátások /0.150-30 MHz tartományban/

1. ábra 	150 KHz - 30 MHz tartományban vezetési kibocsátások, a NULLAVEZETÖN 	220 Volton végzett teszt

2. ábra	150 KHz - 30 MHz tartományban vezetési kibocsátások, a FÁZISON 220 
	Volton végzett 	teszt



Sugárkibocsátások 30 - 100 MHz 

3. ábra 	30 MHz - 300 MHz tartományban sugárkibocsátások, függôleges/vízszintes 	polarizáció 10 méterre az E.U.T.-tól 

4. ábra 	300 MHz-1000 MHz tartományban sugárkibocsátások, függôleges/vízszintes 	polarizáció 10 	méterre az E.U.T.-tól 



Sugárzott elektromágneses térben való védettség /27 - 500 MHz tartomány/ 

5. ábra	27 MHz - 200 MHz tartományban vízszintes polarizáció 1 méterre az E.U.T.-	tól

6. ábra	27 MHz - 200 MHz tartományban függôleges polarizáció 1 méterre az E.U.T.-	tól 

7. ábra	200 MHz - 500 MHz tartományban körpolarizáció 1	méterre az E.U.T.-tól

ábra 1

A GYÁRTÓ CÉG

BERENDEZÉS: RK 500 PATKÁNYIRTÓ

P/N:***

S/N:***

MUKÖDÉSI MÓD:

E.U.T. BEKAPCSOLVA

DÁTUM:1995.JAN.26. 11:23:01

PROGRAM: ELC 94/037156

MUSZAKI LEÍRÁS:

EN 55 022 INTERFERENCIA-FESZÜLTSÉG (ITE)

VIZSGÁLAT: VÉGSO INTERFERENCIA-FESZÜLTSÉG 0,15/30 MHz

MÓD: PK-QP-AV DETEKTOR

MEGJEGYZÉSEK: NULLVEZETÉK VIZSGÁLATA

NORMÁLIS MUKÖDÉSI KÖRÜLMÉNYEK

A VIZSGÁLATOT VÉGEZTE: M. SACCHI

ábra 2

A GYÁRTÓ CÉG

BERENDEZÉS: RK 500 PATKÁNYIRTÓ

P/N:***

S/N:***

MUKÖDÉSI MÓD:

E.U.T. BEKAPCSOLVA

DÁTUM: 1995.JAN.26. 11:47:20

PROGRAM: ELC 94/037156

MUSZAKI LEÍRÁS:

EN 55 022 INTERFERENCIA-FESZÜLTSÉG (ITE)

VIZSGÁLAT: VÉGSO INTERFERENCIA-FESZÜLTSÉG 0,15/30 MHz

MÓD: PK-QP-AV DETEKTOR

MEGJEGYZÉSEK: A FÁZIS VIZSGÁLATA

NORMÁLIS MUKÖDÉSI KÖRÜLMÉNYEK

A VIZSGÁLATOT VÉGEZTE: M. SACCHI

ábra 3

A GYÁRTÓ CÉG

BERENDEZÉS: RK 500 PATKÁNYIRTÓ

P/N:***

S/N:***

MUKÖDÉSI MÓD:

E.U.T. BEKAPCSOLVA

DÁTUM: 1994.DEC.12. 15:22:24

PROGRAM: ELC 94/037156

MUSZAKI LEÍRÁS:

EN 55 022 INTERFERENCIA-FESZÜLTSÉG (ITE)

VIZSGÁLAT: SUGÁRZOTT INTERFERENCIA 30-1000 MHz 4/4 IND.

MÓD: PK-QP-AV DETEKTOR

MEGJEGYZÉSEK: NORMÁLIS MUKÖDÉSI KÖRÜLMÉNYEK

A VIZSGÁLATOT VÉGEZTE: M. SACCHI

ábra 4

A GYÁRTÓ CÉG

BERENDEZÉS: RK 500 PATKÁNYIRTÓ

P/N:***

S/N:***

MUKÖDÉSI MÓD:

E.U.T. BEKAPCSOLVA

DÁTUM: 1994.DEC.12. 16:44:28

PROGRAM: ELC 94/037156

MUSZAKI LEÍRÁS:

EN 55 022 INTERFERENCIA-FESZÜLTSÉG (ITE)

VIZSGÁLAT: SUGÁRZOTT INTERFERENCIA 30-1000 MHz 4/4 IND.

MÓD: PK-QP-AV DETEKTOR

MEGJEGYZÉSEK: NORMÁLIS MUKÖDÉSI KÖRÜLMÉNYEK

A VIZSGÁLATOT VÉGEZTE: M. SACCHI

ábra 5

A GYÁRTÓ CÉG

BERENDEZÉS: RK 500 PATKÁNYIRTÓ

P/N:***

S/N:0594020002121

MUKÖDÉSI MÓD:

NORMÁL KÖRÜLMÉNYEK

DÁTUM: 1995.JAN.20. 5:13:01

PROGRAM: ELC 94/037156

MUSZAKI LEÍRÁS: IEC 801-3

RS03

MODULÁCIÓ: CM

SZINTKONTROLL: MEZO

AMPLITÚDÓ-PONTOSSÁG: 0,5000

MEGJEGYZÉSEK: VÍZSZINTES POLARIZÁCIÓ

RÖVIDRE ZÁRT ANTENNAVEZETÉK

1 MÉTERRE KIHELYEZVE

A VIZSGÁLATOT VÉGEZTE: M. SACCHI

ábra 6

A GYÁRTÓ CÉG

BERENDEZÉS: RK 500 PATKÁNYIRTÓ

P/N:***

S/N:0594020002121

MUKÖDÉSI MÓD:

NORMÁL KÖRÜLMÉNYEK

DÁTUM: 1995.JAN.20. 5:28:52 pm.

PROGRAM: ELC 94/037156

MUSZAKI LEÍRÁS: IEC 801-3

RS03

MODULÁCIÓ: CM

SZINTKONTROLL: MEZO

AMPLITÚDÓ-PONTOSSÁG: 0,5000

MEGJEGYZÉSEK: VÍZSZINTES POLARIZÁCIÓ

RÖVIDRE ZÁRT ANTENNAVEZETÉK

1 MÉTERRE KIHELYEZVE

A VIZSGÁLATOT VÉGEZTE: M. SACCHI

ábra 7

A GYÁRTÓ CÉG

BERENDEZÉS: RK 500 PATKÁNYIRTÓ

P/N:***

S/N: 0594020002121

MUKÖDÉSI MÓD:

NORMÁL KÖRÜLMÉNYEK

DÁTUM: 1995.JAN.20. 5:42:04 pm.

PROGRAM: ELC 94/037156

MUSZAKI LEÍRÁS: IEC 801-3

RS03

MODULÁCIÓ: CM

SZINTKONTROLL: MEZO

AMPLITÚDÓ-PONTOSSÁG: 0,5000

MEGJEGYZÉSEK: VÍZSZINTES POLARIZÁCIÓ

RÖVIDRE ZÁRT ANTENNAVEZETÉK

1 MÉTERRE KIHELYEZVE

A VIZSGÁLATOT VÉGEZTE: M. SACCHI